中国涂料工业协会团体标准

《涂料性能测试用卡纸》

编制说明

《涂料性能测试用卡纸》

标准编制组

2023年11月

1、项目背景

- 1.1任务来源

根据2023年1月3日《关于对2022年第二批中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的公示》，由标格达精密仪器（广州）有限公司等提出的《涂料性能测试用卡纸》团体标准正式立项。该项目为产品标准，由中国涂料工业协会归口，由标格达精密仪器（广州）有限公司主要负责起草，计划完成年限为12个月。

1.2 编制过程

为使该标准的制定能够充分反映目前涂料性能测试用卡纸的产品现状，并体现先进性和前瞻性，本标准广泛收集国内与涂料性能测试用卡纸相关的技术导则、标准等文献，选择国内涂料性能测试用卡纸的典型企业开展系统深入的实地调研，结合我国涂料性能测试用卡纸的产品现状，在全面系统研究的基础上，完成了本标准征求意见稿及标准编制说明的撰写。给出了涂料性能测试用卡纸的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及包装、标识和贮存。

具体编制过程如下：

1）2022年9月~2022年12月，对涂料性能测试用卡纸产品及相关标准的国内外情况进行调研，完成了标准立项建议书；

2）2022年12月29日，中国涂料工业协会在线上组织了标准立项评审会；

3）2023年1月3日，中国涂料工业协会发布了《关于对2022年第二批中国涂料工业协会团体标准立项计划项目的公示》，《涂料性能测试用卡纸》项目编号为3号；

4）2023年1月~2023年10月，征集参加标准制定的企业单位，提出了标准制定工作计划，组成标准编制组，完成了标准草案的编制；同时对不同产品的性能进行了系统性的测试，标准编制组对前期试验验证工作结果进行汇总；

5）2023年11月9日，中国涂料工业协会在北京组织了《涂料性能测试用卡纸》标准的讨论会；

8）2022年11月30日，完成了标准征求意见稿的编制；

9）2023年12月1日，标准于中国涂料工业协会官方网站、微信公众号等平台进行公示。

2、标准编制的必要性

2.1 概述

卡纸是涂料行业中成本较为低廉的试验基材，在涂料的遮盖力、流平性、流挂性、展色性等系列测试、以及生产品控留样过程中常常采用卡纸作为底材。作为基材，卡纸的一系列性能，包括其平整度、反射率、光泽等，均会影响涂层最终所展示的性能，如果不严格规定这些基材的性能，则会给检验工作带来一系列的问题，主要有：

1、卡纸不平整，如表面存在厚度不一致、局部拱起或凹陷时，在制备涂层过程中会导致涂布不均匀，可能流平试验的结果，也会让后续干膜厚薄不一，导致不同区域的遮盖效果不一致。

2、卡纸表面光泽度、反射率过低或过高，遮盖力试验时结果可能受底材干扰较大，导致使用不同卡纸的结果可比性下降。

3、卡纸表面与涂料溶剂间的表面能过低，导致涂布时涂料不能在卡纸表面充分铺展，严重影响成膜效果。

4、卡纸吸水性较大，导致涂布后的干燥过程中大量溶剂渗透到卡纸中，影响成膜效果。

5、卡纸不耐高温，在高温状态下会迅速卷边变色，变形会影响需要高温烘烤成膜的涂料样品在成膜过程中的厚度均匀性，而变色则会影响样品在成膜后的外观效果。

2.2 现状

涂料性能测试用卡纸，其要求目前仅能在方法标准GB/T 23981.1 《色漆和清漆遮盖力的测定第 1部分:白色和浅色漆对比率的测定》中找到如下规定：

- 所有卡片纸均为同样大小,尺寸至少为100 mm×200 mm，印刷和上光过的相邻的黑色和白色区域，应易被溶剂型或水性色漆润湿但不渗透。

- 黑色和白色区域的尺寸应不小于 80 mm×80 mm。除另有商定外，用符合 5.1.4规定的反射计或分光光度计测量时，卡片纸白区的三刺激值Y应为 80±2，而黑区的三刺激值Y应不大于5。

可以看出，该描述仅针对卡纸的大小、图案形状、以及其黑区与白区的反射率做出规定，但对于作为检测用的一种标准底材而言，这些规定是远远不够的。

作为专门针对涂料性能测试用卡纸，国内还没有制定专门的国标或行业标准。许多检测机构和企业对此产品的特性了解不足， 需要有科学的技术标准作为检测、招标、验收的技术依据。由于目前缺少相应的产品标准作为检验时统一的依据，导致各实验室对建筑涂料性能结果判定混乱，对产品质量的把关不够，可能会造成检验结果差异大，无法正确评估建筑涂料的性能，容易引起质量纠纷，对整个建筑涂料行业及应用行业影响都比较大。

2.3 目的和意义

卡纸是涂料行业常用的基材，由于较为轻薄廉价，因此使用广泛。水性涂料与溶剂型涂料均会在卡纸上涂膜，进行留样或其他测试，因此通常需对卡纸表面做特殊处理，以适应不同溶剂类型的涂料。涂料性能评估是区分不同档次和不同应用场合的产品的重要依据。众所周知，实验室进行的大部分性能检验的目的是为了预测产品在实际应用时所展示的性能，因此，采用与产品实际应用所涂覆的基底一致的材料是非常必要的。另一方面，涂料固化后的涂层的性能与所涂覆的底材有很大的关系，可以说，底材本身的性能，可能会直接影响其表面涂层的外观及性能。对涂料性能测试用卡纸的一系列性能做规范，不仅可以保证同一实验室数据的重现性和延续性，还可以保证不同实验室乃至整个行业的检测数据的可比性。

本标准的制定及颁布实施，其在涂料产品质量检验方面应用广泛，对涂料配方设计、研发过程、性能检测均能起到规范和指导性作用。同时，它对我国目前涂料行业的发展，对指导生产者改进技术配方、改善产品稳定性，规范和提高产品质量，适应技术和经济的发展有着很好的促进作用；本标准在全国范围实施后，将取得明显的经济效益和社会效益。

2.4 国外标准水平

未检索到相关国际、国外标准。本标准的制定将为建筑涂料性能检验用提供统一的底材依据，并为该类产品性能的统一和稳定提供目标方向。

3、编制组组成

经过协商，标格达精密仪器（广州）有限公司主要负责标准文稿和相关资料的起草与编写等任务；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx主要承担验证试验样品的收集与配置、验证试验同时参与各阶段标准材料的编写、审核和把关；其他各参编单位积极配合主编单位参与标准讨论（包括试验项目设置、试验方法和技术指标的确定等）、提供验证试验样品并参与验证试验工作等。工作组成员为xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx等，其中xxxxxxxxxxxxx主要负责标准编制、组织讨论会议、组织验证试验等工作、XXXX负责耐含水率和吸水率试验验证工作、XXXXXX负责质量、密度及抗拉强度的验证工作，其他人员负责提供行业调研及标准的修改意见和建议。

4、编制依据及参考文献

本标准的编制严格按照国家标准规范性文件的基本要求进行，在符合国家现行法律、法规以及涂料行业政策要求的前提下，以体现标准的系统性、科学性和可操作性。

根据国内涂料的技术水平和实际检测需要，参考现有纸张性能测试标准等技术规范，以验证试验为依据，制定出反映目前符合我国涂料性能测试用卡纸主流产品的技术要求、质量状况、以及便于实际操作的行业产品标准。

主要编制依据包括：

GB/T 450  纸和纸板  试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.3  纸和纸板厚度的测定

GB/T 1540—2002  纸和纸板吸水性的测定  可勃法

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8941  纸和纸板镜面光泽度的测定

GB/T 10739  纸浆、纸和纸板试样处理和试验的标准大气

GB/T 30693  塑料薄膜与水接触角的测量

5、研究方法

本标准研究采用文献收集、行业调研和专家咨询等方法对我国卡纸产品的技术发展、产品情况及标准化水平进行调研。在上述基础上，为研究及评价指标构建做准备。

（1）国内外卡纸有关产品性能、政策法规、标准进展的分析。

（2）行业调研：对卡纸相关生产企业进行调查，调查内容主要包括：技术发展、产品情况及标准化水平等。

（3）专家咨询：为了使其不偏离相对应的标准，标准在制定过程中，向相关的行业专家进行咨询。

（4）广泛征求意见：初稿完成后，为保证标准的合理性、可操作性，选择对醇酸涂料企业征求意见，通过对意见的汇总、分析，进行相应的修正。

6、相关内容确定说明

6.1总体说明

主要内容包括以下几个方面：

（1）范围

（2）规范性引用文件

（3）术语和定义

（4）分类

（5）技术要求

（6）试验方法

（7）检验规则

（8）包装、标识和贮存

6.2 适用范围

本文件规定了涂料性能测试用卡纸的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标识、包装和贮存。

本文件适用于检测涂料遮盖力、流平性、流挂性、展色性等性能时采用的卡纸，通常由特殊的铜版纸经过双面覆膜或覆油后制成，也可适用于检测涂料的其它性能或其它用途的卡纸。

6.3 分类

根据卡纸的表面处理工艺，将产品分为无处理卡纸（I型）、覆膜卡纸（II型）和覆油卡纸（III类）三类。

其中表面覆塑料膜或覆罩光油可使涂料成膜效果更佳，防止过多的溶剂在干燥过程中渗透至纸张内部；表面覆膜的卡纸厚度均匀性更好，制膜效果更佳；表面过UV油的遮盖力纸可以耐130℃高温。

6.4 技术指标

6.4.1 项目设置

主要技术指标的设置及关键因素如表1所示。

表1 涂料性能测试用卡纸检验项目及关键因素

| 项目 | 设置原因 |
| --- | --- |
| 工作面表面状态 | 表面状态会影响漆膜外观，且对测试性能结果造成影响。 |
| 纸张厚度 | 同批次的纸张厚度及纸张厚度差异过大时，会影响制膜效果，无法获得均匀厚度的涂层，在进行遮盖力性能测试时，容易出现偏离数据，导致误判。 |
| 厚度均匀度 |  |
| 光泽（75°） | 一致的光泽单位能够获得更好的涂膜效果，使其涂膜的均匀度更好，获得更好的测试结果。 |
| 白色区域的三刺激值Y | 刺激值Y值影响遮盖力、对比率的测量结果，且在对比率测试方法标准中有明确要求。 |
| 黑色区域的三刺激值Y |  |
| 批次间白色区域的三刺激值Y | GB/T 23981.1中规定保证整体测试底材的数值基本一致。 |
| 与水接触角 | 确定卡纸对水和溶剂的湿润张力，当卡纸的湿润张力过大的时候，无法进行涂膜施工；当湿润张力过小的时候涂膜施工的效果差，无法正常进行后续的性能测试。 |
| 与二甲苯接触角 |  |
| 吸水性 | 防止其影响其表面涂层的干燥时间和成膜效果，如果吸水性过高，会导致其涂膜施工后出现卷曲甚至完全浸湿的情况，无法进行后续的测试 。 |
| 耐热性 | 确保其具有一定的耐热强度，防止在涂膜后烘干的过程，影响测试结果，甚至导致测试失败 。 |

6.4.2 试验方法的确定

1）表面状态

考虑到试块表面的缺陷均可通过肉眼观察到，故本项目采用目视评定。

2）厚度

根据GB/T 451.3的规定进行测试。使用规定的纸张厚度测量仪，随机抽取40张卡纸,每10张一叠均正面朝上层叠起来,制备成4叠试样。用厚度计分别测定4叠试样的厚度值，每一叠测定3次，计算3次结果的平均值作为该叠试样的厚度结果。然后，以4叠试样厚度结果的平均值的1/10作为最终结果，精确至0.01 mm。

3）厚度均匀度

按GB/T 451.3的规定进行。取任意3张卡纸，分别测量每张卡纸不同的五个区域（除最上端铭牌处），用最大值减去最小值表示为该样品的厚度均匀度。取三个样品的厚度均匀度的平均值。

4）光泽（75°）

按GB/T 8941规定进行，测量角度为75°。随机选择一个批次纸张中的3个样品，使用光泽度计对样品黑、白区域中的5个不同位置（除最上端铭牌处）进行测量，取黑、白区域的平均值作为该样品的光泽度数值，最后以3个样品的平均值作为该纸张的光泽度。

5）三刺激值Y

采用光学结构为d/8且包含镜面反射的分光测色仪，选用D65光源，在试样的黑色区域和白色区域分别测量5个点并取平均值，得到的平均三刺激值Y再减去4即为所得结果。然后，用白色区域各组Y值的最大值减去最小值，得到批次之间的差异。

6）吸水性

按GBT 1540-的规定，使用翻转式可勃吸收性测试仪对卡纸的测试面（正面）进行测试，测试时间为120s。

7）接触角

按GB/T 36693规定，使用水滴投影接触角测量仪测量接触角。每张卡纸随机测试5个位置，以这5个位置的平均值作为该卡纸与水滴的接触角，每种类型的卡纸测试3张，以3张卡纸接触角的平均值作为该种类型卡纸与水滴的接触角。

8）耐热性

将3片试样放入（130±2）℃的电热鼓风干燥箱中2h，取出后放置24h，观察其卷翘是否恢复、是否出现变黄等缺陷。该性能的测试结果变化明显，可以使用目测进行观察。

6.4.3 实测结果

1）厚度

不同产品的厚度实测结果如表2所示。

表2 不同产品的厚度实测结果

| 品牌/类型 | 厚度/mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一叠 | 第二叠 | 第三叠 | 第四叠 | 计算结果 |
| LENETA/无处理 | 3.712 | 3.690 | 3.756 | 3.707 | 0.37 |
| BGD 1105/无处理 | 6.012 | 5.995 | 5.939 | 5.982 | 0.60 |
| BGD 1101/过膜 | 5.044 | 5.020 | 5.021 | 5.036 | 0.50 |
| 上海现代/过膜 | 3.446 | 3.445 | 3.456 | 3.457 | 0.35 |
| 祈色/过膜 | 4.298 | 4.286 | 4.268 | 4.264 | 0.43 |
| BYK/过膜 | 3.113 | 3.078 | 3.072 | 3.093 | 0.31 |
| BGD 1104/过油 | 5.979 | 6.014 | 6.005 | 6.057 | 0.60 |
| 特沃兹/过油 | 4.139 | 4.112 | 4.104 | 4.117 | 0.41 |
| BYK/过油 | 3.930 | 3.907 | 3.916 | 3.944 | 0.39 |
| LENETA/过油 | 2.694 | 2.684 | 2.689 | 2.689 | 0.54 |

2）厚度均匀度

不同产品的厚度均匀度实测结果如表3所示。

表3 不同产品的厚度均匀度实测结果

| 品牌（类型） | 第一张/mm | 第二张/mm | 第三张/mm | 厚度均匀度/μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LENETA/无处理 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 4.6 |
| BGD 1105/无处理 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 9.0 |
| BGD 1101/过膜 | 0.011 | 0.004 | 0.006 | 7 |
| 上海现代/过膜 | 0.006 | 0.010 | 0.012 | 9.3 |
| 祈色/过膜 | 0.010 | 0.012 | 0.004 | 8.7 |
| BYK/过膜 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 6.3 |
| BGD 1104/过油 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 19 |
| 特沃兹/过油 | 0.018 | 0.007 | 0.028 | 17.6 |
| BYK/过油 | 0.005 | 0.014 | 0.011 | 10.0 |
| LENETA/过油 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 13.7 |

3）光泽（75°）

不同产品的光泽（75°）实测结果如表4所示。

表4 不同产品的光泽实测结果

| 品牌/类型 | 光泽/GU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黑/白区域 | 第一张 | 第二张 | 第三张 | 平均值 | 计算结果 |
| LENETA/无处理 | 黑 | 89.0 | 89.5 | 89.1 | 89.2 | 89.2 |
|  | 白 | 55.1 | 55.5 | 54.4 | 55.0 | 55.0 |
| BGD 1105/无处理 | 黑 | 60.0 | 60.7 | 60.5 | 60.4 | 64.4 |
|  | 白 | 45.8 | 46.1 | 46.2 | 46.0 | 46.0 |
| BGD 1101/过膜 | 黑 | 96.0 | 95.8 | 94.9 | 95.6 | 95.8 |
|  | 白 | 95.9 | 96.4 | 95.5 | 96.0 |  |
| 上海现代/过膜 | 黑 | 96.7 | 97.1 | 96.6 | 96.8 | 96.9 |
|  | 白 | 97.1 | 96.9 | 96.8 | 96.9 |  |
| 祈色/过膜 | 黑 | 97.8 | 97.7 | 98.0 | 97.8 | 97.6 |
|  | 白 | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 97.4 |  |
| BYK/过膜 | 黑 | 94.6 | 94.8 | 94.6 | 94.7 | 95.0 |
|  | 白 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 |  |
| BGD 1104/过油 | 黑 | 96.3 | 97.6 | 97.8 | 97.2 | 96.5 |
|  | 白 | 93.1 | 97.0 | 97.0 | 95.7 |  |
| 特沃兹/过油 | 黑 | 84.1 | 84.1 | 85.6 | 84.6 | 84.6 |
|  | 白 | 96.9 | 97.1 | 97.3 | 97.1 | 97.1 |
| BYK/过油 | 黑 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.5 | 98.2 |
|  | 白 | 98.2 | 98.7 | 98.5 | 98.5 |  |
| LENETA/过油 | 黑 | 95.9 | 95.6 | 95.6 | 95.7 | 95.9 |
|  | 白 | 96.3 | 96.2 | 95.8 | 96.1 |  |

4）三刺激值Y

不同产品的黑色、白色区域三刺激、批次之间白色区域三刺激值差异实测结果如表5~6所示。

表5 不同产品的黑色三刺激值实测结果

| 品牌/类型 | 三刺激值Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纸张号 | 1（左上） | 2（左下） | 3（右上） | 4（右上） | 5（中间） | 结果 | 批次差异 |
| LENETA /无处理 |  | 6.53 | 6.52 | 6.48 | 6.44 | 6.48 | 2.47 | -- |
|  |  | 6.48 | 6.50 | 6.45 | 6.45 | 6.50 |  |  |
|  |  | 6.35 | 6.50 | 6.47 | 6.43 | 6.52 |  |  |
| BGD 1105 /无处理 |  | 4.40 | 4.39 | 4.41 | 4.34 | 4.36 | 0.41 | -- |
|  |  | 4.46 | 4.44 | 4.46 | 4.37 | 4.38 |  |  |
|  |  | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.37 | 4.42 |  |  |
| BGD 1101/过膜 |  | 4.81 | 4.90 | 4.88 | 4.91 | 4.89 | 0.88 | -- |
|  |  | 4.89 | 4.87 | 4.89 | 4.89 | 4.91 |  |  |
|  |  | 4.86 | 4.84 | 4.89 | 4.90 | 4.91 |  |  |
| 上海现代/过膜 |  | 4.99 | 5.03 | 4.91 | 5.05 | 5.03 | 1.02 | -- |
|  |  | 5.04 | 5.03 | 5.09 | 5.05 | 5.09 |  |  |
|  |  | 5.08 | 5.05 | 5.02 | 4.93 | 4.97 |  |  |
| 祈色/过膜 |  | 4.92 | 4.90 | 4.75 | 4.89 | 4.91 | 0.90 | -- |
|  |  | 4.91 | 4.86 | 5.05 | 4.95 | 4.93 |  |  |
|  |  | 4.85 | 4.87 | 4.89 | 4.91 | 4.85 |  |  |
| BYK/过膜 |  | 4.97 | 5.02 | 4.99 | 4.99 | 4.98 | 0.98 | -- |
|  |  | 4.97 | 4.99 | 5.00 | 5.01 | 4.99 |  |  |
|  |  | 4.98 | 4.95 | 4.95 | 4.98 | 4.96 |  |  |
| BGD 1104/过油 |  | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.58 | 4.60 | 0.60 | -- |
|  |  | 4.60 | 4.60 | 4.61 | 4.60 | 4.60 |  |  |
|  |  | 4.59 | 4.57 | 4.59 | 4.60 | 4.61 |  |  |
| 特沃兹 /过油 |  | 4.33 | 4.33 | 4.31 | 4.33 | 4.31 | 0.33 | -- |
|  |  | 4.32 | 4.36 | 4.32 | 4.34 | 4.33 |  |  |
|  |  | 4.33 | 4.35 | 4.33 | 4.35 | 4.33 |  |  |
| BYK/过油 |  | 4.88 | 4.91 | 4.92 | 4.91 | 4.89 | 0.88 | -- |
|  |  | 4.64 | 4.91 | 4.91 | 4.92 | 4.90 |  |  |
|  |  | 4.88 | 4.91 | 4.90 | 4.91 | 4.88 |  |  |
| LENETA /过油 |  | 4.66 | 4.68 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 0.68 | -- |
|  |  | 4.67 | 4.68 | 4.72 | 4.72 | 4.69 |  |  |
|  |  | 4.66 | 4.74 | 4.69 | 4.70 | 4.70 |  |  |

表6 不同产品的白色三刺激值实测结果

| 品牌/类型 | 三刺激值Y |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纸张号 | 1（左上） | 2（左下） | 3（右上） | 4（右上） | 5（中间） | 结果 | 批次差异 |
| LENETA /无处理 |  | 85.09 | 85.38 | 85.38 | 85.34 | 85.49 | 81.38 | 0.19 |
|  |  | 85.09 | 85.48 | 85.32 | 85.44 | 85.49 |  |  |
|  |  | 85.25 | 85.49 | 85.37 | 85.51 | 85.51 |  |  |
| BGD 1105 /无处理 |  | 83.54 | 83.52 | 83.75 | 83.66 | 83.60 | 79.59 | 0.11 |
|  |  | 83.63 | 83.65 | 83.64 | 83.70 | 83.48 |  |  |
|  |  | 83.51 | 83.51 | 83.72 | 83.58 | 83.35 |  |  |
| BGD 1101/过膜 |  | 83.70 | 83.63 | 83.74 | 83.63 | 83.77 | 79.67 | 0.08 |
|  |  | 83.69 | 83.65 | 83.67 | 83.69 | 83.74 |  |  |
|  |  | 83.70 | 83.68 | 83.58 | 83.46 | 83.66 |  |  |
| 上海现代/过膜 |  | 83.79 | 83.55 | 83.59 | 83.72 | 83.64 | 79.63 | 0.21 |
|  |  | 83.50 | 83.49 | 83.72 | 83.71 | 83.32 |  |  |
|  |  | 83.78 | 83.86 | 83.63 | 83.75 | 83.43 |  |  |
| 祈色/过膜 |  | 85.79 | 86.30 | 85.61 | 85.84 | 85.37 | 82.04 | 0.42 |
|  |  | 86.23 | 86.35 | 86.24 | 86.10 | 85.79 |  |  |
|  |  | 86.12 | 86.95 | 86.08 | 86.03 | 85.85 |  |  |
| BYK/过膜 |  | 87.42 | 87.34 | 87.41 | 87.37 | 87.46 | 83.41 | 0.12 |
|  |  | 87.26 | 87.38 | 87.43 | 87.33 | 87.39 |  |  |
|  |  | 87.49 | 87.51 | 87.50 | 87.52 | 87.36 |  |  |
| BGD 1104/过油 |  | 82.30 | 82.27 | 82.33 | 82.35 | 82.36 | 78.30 | 0.11 |
|  |  | 82.21 | 82.24 | 82.33 | 82.34 | 82.29 |  |  |
|  |  | 82.20 | 82.32 | 82.26 | 82.27 | 82.36 |  |  |
| 特沃兹 /过油 |  | 81.03 | 80.80 | 81.07 | 80.79 | 81.08 | 77.02 | 0.40 |
|  |  | 81.27 | 80.94 | 81.13 | 81.01 | 81.03 |  |  |
|  |  | 81.15 | 80.75 | 81.08 | 80.95 | 81.22 |  |  |
| BYK/过油 |  | 83.64 | 83.67 | 83.32 | 83.84 | 79.53 | 79.53 | 0.28 |
|  |  | 83.66 | 83.58 | 83.18 | 83.19 | 83.48 |  |  |
|  |  | 83.62 | 83.69 | 83.43 | 83.25 | 83.54 |  |  |
| LENETA /过油 |  | 85.02 | 84.97 | 84.92 | 85.07 | 85.03 | 80.81 | 1.32 |
|  |  | 83.89 | 84.33 | 83.77 | 84.19 | 84.11 |  |  |
|  |  | 85.42 | 85.24 | 85.43 | 85.33 | 85.47 |  |  |

5）吸水性

不同产品的吸水性实测结果如表7所示。

表7 不同产品的吸水性实测结果

| 品牌/类型 | 纸张号 | 吸水前质量/g | 吸水后质量/g | 吸水性/(g/m2) | 平均值/(g/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LENETA /无处理 |  | 3.6727 | 4.1382 | 46.55 | 46.23 |
|  |  | 3.8466 | 4.3152 | 46.93 |  |
|  |  | 3.7321 | 4.1843 | 45.22 |  |
| BGD 1105 /无处理 |  | 4.7510 | 4.8443 | 9.33 | 7.57 |
|  |  | 4.7491 | 4.8531 | 10.40 |  |
|  |  | 4.9330 | 4.9627 | 4.94 |  |
| BGD 1101/过膜 |  | 4.8737 | 4.9198 | 4.61 | 3.00 |
|  |  | 4.8451 | 4.8780 | 3.29 |  |
|  |  | 4.8782 | 4.8893 | 1.11 |  |
| 上海现代/过膜 |  | 4.4760 | 4.4816 | 0.56 | 0.79 |
|  |  | 4.5111 | 4.5172 | 0.61 |  |
|  |  | 4.4809 | 4.4928 | 1.19 |  |
| 祈色/过膜 |  | 4.0535 | 4.0563 | 0.28 1.54 3.02 | 1.61 |
|  |  | 4.0669 | 4.0823 |  |  |
|  |  | 4.0296 | 4.0598 |  |  |
| BYK/过膜 |  | 3.7155 | 3.7190 | 0.35 1.05 0.39 | 0.60 |
|  |  | 3.7256 | 3.7361 |  |  |
|  |  | 3.7468 | 3.7507 |  |  |
| BGD 1104/过油 |  | 4.8177 | 4.8290 | 1.13 0.73 1.26 | 1.04 |
|  |  | 4.7402 | 4.7475 |  |  |
|  |  | 4.5961 | 4.6087 |  |  |
| 特沃兹 /过油 |  | 4.1056 | 4.1656 | 6.00 | 3.05 |
|  |  | 4.0283 | 4.0462 | 1.79 |  |
|  |  | 4.0578 | 4.0715 | 1.37 |  |
| BYK/过油 |  | 3.8296 | 3.8372 | 0.76 | 1.05 |
|  |  | 3.796 | 3.8099 | 1.39 |  |
|  |  | 3.8305 | 3.8404 | 0.99 |  |
| LENETA /过油 |  | 7.0480 | 7.0503 | 7.0508 | 0.98 |
|  |  | 7.0595 | 7.0599 | 7.0591 |  |
|  |  | 7.0480 | 7.0503 | 7.0508 |  |

6）接触角

不同产品与水及二甲苯的接触角实测结果如表8~9所示。

表8 不同产品与水的接触角实测结果

| 品牌/类型 | 测试纸张 | 接触角/° |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 结果 |
| LENETA /无处理 |  | 83.418 | 83.456 | 85.177 | 83.826 | 82.723 | 83.7200 | 84 |
|  |  | 85.712 | 83.911 | 83.879 | 83.470 | 83.630 | 84.1204 |  |
|  |  | 83.743 | 82.998 | 84.325 | 83.461 | 85.677 | 84.0408 |  |
| BGD 1105 /无处理 |  | 84.882 | 78.864 | 80.772 | 80.810 | 80.029 | 81.0714 | 80 |
|  |  | 79.393 | 79.403 | 81.036 | 79.520 | 79.110 | 79.6924 |  |
|  |  | 79.509 | 79.610 | 79.672 | 79.430 | 79.377 | 79.5196 |  |
| BGD 1101/过膜 |  | 86.689 | 86.198 | 86.171 | 86.477 | 85.907 | 86.2884 | 87 |
|  |  | 88.719 | 86.414 | 87.616 | 87.771 | 87.918 | 87.6876 |  |
|  |  | 87.093 | 84.591 | 83.498 | 87.89 | 84.565 | 85.5274 |  |
| 上海现代/过膜 |  | 75.086 | 74.18 | 74.835 | 74.749 | 72.666 | 74.3032 | 76 |
|  |  | 74.567 | 77.539 | 82.453 | 72.649 | 76.664 | 76.7744 |  |
|  |  | 78.886 | 75.317 | 77.467 | 75.303 | 77.611 | 76.9168 |  |
| 祈色/过膜 |  | 80.176 | 86.004 | 86.106 | 87.650 | 79.218 | 83.8308 | 85 |
|  |  | 87.574 | 87.399 | 84.462 | 87.831 | 84.819 | 86.4170 |  |
|  |  | 88.758 | 89.005 | 84.129 | 82.848 | 85.731 | 86.0942 |  |
| BYK/过膜 |  | 93.233 | 94.408 | 93.162 | 90.162 | 88.352 | 93.233 | 92 |
|  |  | 92.522 | 91.647 | 90.557 | 90.100 | 89.081 | 92.522 |  |
|  |  | 94.329 | 93.134 | 91.492 | 92.946 | 93.110 | 94.329 |  |
| BGD 1104/过油 |  | 87.181 | 86.863 | 87.872 | 86.032 | 85.98 | 86.7856 | 87 |
|  |  | 86.552 | 86.179 | 87.213 | 86.9 | 86.732 | 86.7152 |  |
|  |  | 87.709 | 86.221 | 86.126 | 87.856 | 86.504 | 86.8832 |  |
| 特沃兹 /过油 |  | 73.479 | 65.418 | 64.79 | 68.996 | 70.158 | 68.5682 | 75 |
|  |  | 85.015 | 93.397 | 88.643 | 68.501 | 68.668 | 80.8448 |  |
|  |  | 90.911 | 86.548 | 67.257 | 66.51 | 70.055 | 76.2562 |  |
| BYK/过油 |  | 86.472 | 87.513 | 87.887 | 86.834 | 85.299 | 86.801 | 86 |
|  |  | 85.475 | 85.248 | 87.265 | 86.703 | 85.38 | 86.0142 |  |
|  |  | 86.797 | 87.897 | 84.04 | 86.212 | 86.473 | 86.2838 |  |
| LENETA /过油 |  | 79.917 | 78.941 | 80.148 | 79.589 | 80.831 | 79.8852 | 80 |
|  |  | 79.221 | 80.846 | 78.670 | 81.397 | 79.867 | 80.0002 |  |
|  |  | 79.342 | 80.645 | 80.712 | 79.997 | 80.718 | 80.2828 |  |

表9 不同产品与二甲苯的接触角实测结果

| 品牌/类型 | 测试纸张 | 接触角/° |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | 结果 |
| LENETA /无处理 |  | 4.928 | 8.069 | 7.815 | 8.731 | 8.197 | 7.548 | 8 |
|  |  | / | / | / | / | / |  |  |
|  |  | / | / | / | / | / |  |  |
| BGD 1105 /无处理 |  | 8.260 | 8.729 | 8.574 | 8.264 | 8.103 | 8.2600 | 8 |
|  |  | 7.818 | 9.013 | 8.569 | 8.042 | 9.317 | 7.8180 |  |
|  |  | 8.528 | 7.920 | 8.763 | 8.228 | 7.915 | 8.5280 |  |
| BGD 1101/过膜 |  | 9.793 | 8.179 | 10.122 | 10.198 | 8.952 | 9.4488 | 9 |
|  |  | 8.587 | 7.882 | 9.139 | 10.971 | 8.795 | 9.0748 |  |
|  |  | 8.239 | 9.314 | 10.341 | 10.772 | 8.835 | 9.5002 |  |
| 上海现代/过膜 |  | 10.433 | 10.454 | 9.67 | 9.061 | 9.862 | 9.896 | 9 |
|  |  | 11.022 | 9.319 | 8.958 | 9.007 | 9.37 | 9.5352 |  |
|  |  | 10.342 | 8.956 | 9.3 | 7.818 | 8.462 | 8.9756 |  |
| 祈色/过膜 |  | 8.966 | 9.438 | 9.442 | 8.266 | 10.461 | 9.3146 | 9 |
|  |  | 10.435 | 9.078 | 9.540 | 9.532 | 10.508 | 9.8186 |  |
|  |  | 8.052 | 9.383 | 8.866 | 10.831 | 9.345 | 9.2954 |  |
| BYK/过膜 |  | 8.568 | 8.777 | 7.360 | 8.846 | 8.287 | 8.568 | 8 |
|  |  | 9.045 | 10.393 | 9.142 | 7.935 | 8.477 | 9.045 |  |
|  |  | 7.614 | 6.049 | 6.348 | 5.867 | 9.345 | 7.614 |  |
| BGD 1104/过油 |  | 10.3 | 11.293 | 10.467 | 11.203 | 11.567 | 10.966 | 10 |
|  |  | 10.299 | 10.088 | 10.673 | 11.294 | 10.3 | 10.5308 |  |
|  |  | 10.666 | 9.563 | 10.179 | 10.309 | 9.216 | 9.9866 |  |
| 特沃兹 /过油 |  | 8.309 | 7.677 | 7.664 | 7.366 | 6.983 | 7.5998 | 8 |
|  |  | 9.329 | 8.577 | 8.093 | 7.855 | 7.208 | 8.2124 |  |
|  |  | 6.67 | 7.856 | 7.163 | 7.599 | 8.676 | 7.5928 |  |
| BYK/过油 |  | 8.116 | 7.741 | 8.972 | 9.277 | 7.435 | 8.3082 | 9 |
|  |  | 9.42 | 9.521 | 9.097 | 8.591 | 9.066 | 9.139 |  |
|  |  | 8.86 | 9.017 | 9.074 | 9.349 | 8.534 | 8.9668 |  |
| LENETA /过油 |  | 8.991 | 10.123 | 9.561 | 10.572 | 10.906 | 10.0306 | 10 |
|  |  | 11.100 | 9.459 | 11.583 | 9.056 | 9.091 | 10.0578 |  |
|  |  | 10.235 | 9.670 | 10.294 | 9.604 | 10.017 | 9.9640 |  |

7）耐热性

不同产品耐热性实测结果如表10所示。

表10 不同产品耐热性的实测结果

| 品牌/类型 | 耐热性 |
| --- | --- |
| LENETA/无处理 | 未发生变化 |
| BGD 1101/过膜 | 严重发黄，卷翘严重且不可恢复，覆膜处出现部分鼓包 |
| 上海现代/过膜 | 严重发黄，发生不规则卷翘且不可恢复 |
| 祈色/过膜 | 轻微发黄，卷翘严重且不可恢复 |
| BYK/过膜 | 轻微发黄，卷翘严重且不可恢复 |
| BGD 1104/过油 | 轻微发黄，轻微卷翘 |
| 特沃兹/过油 | 轻微发黄，轻微卷翘 |
| BYK/过油 | 轻微发黄，轻微卷翘 |
| LENETA/过油 | 未发黄，轻微卷翘 |

6.4.5 实测结果分析

根据以上实测结果，对结果分析如表11所示。

表11 实测结果分析

| 项目 | 结果分析 |
| --- | --- |
| 纸张厚度 | 根据表2 各品牌卡纸厚度测量结果可知，各种类型的卡纸中，最小厚度值为0.35mm，卡纸太薄有弯曲的风险。 |
| 厚度均匀度 | 根据表3各品牌卡纸厚度均匀度测量结果可知，无处理卡纸、覆膜卡纸、覆油卡纸的最大均匀度分别为4.6μm、9.3μm、19μm。 覆膜卡纸的制造工艺精密程度接近无处理。而覆油卡纸在UV油成膜的过程中受到环境的影响会出现局部的不均匀导致该卡纸的厚度均匀性变大。 |
| 光泽（75°） | 无处理卡纸的光泽度均为制造过程中原始光泽度，可能大不相同，所以无处理卡纸在光泽度这一性能中难以规定，有关方自行商定则可。 覆膜以及覆油的卡纸因为经过不同工艺的制造后处理，所以需要对其光泽度进行规定，避免因为光泽度的原因出现表面涂膜均匀性差的情况。 在表4中，除一种过油卡纸的黑白区域光泽度数值不同外，其余卡纸的光泽度数值最小为：95.8GU，最大为：98.2GU。 |
| 三刺激值，Y | 根据GB/T 23981.1-2019的要求和表5、6的数值显示： 黑色区域三刺激值Y只有无处理卡纸的数值偏大（任然满足GB/T 23981.1-2019），其余的数值中的最大值为：1.02。 白色区域的三刺激值除特沃兹（过油）卡纸数值偏小外，其余的均能够满足GB/T 23981.1-2019中的要求。 根据表6的试验数据显示，除一种过油卡纸外，其余各种类型的卡纸白色区域三刺激值Y的差异都小于0.5。 |
| 接触角，θ | ① 根据表8的数据可知，排除无处理卡纸后，除了上海现代（过膜）卡纸，以及特沃兹（过油）卡纸数值小于80°，其余两种过油卡纸和一种过膜卡纸均处于80°~90°之间。 ② 将与水接触角的范围规定为：覆油、覆膜卡纸（80~90）°，两种表面处理方式并不会有显著差异。 ③ 根据表9的数据可知，各种类型的卡纸对二甲苯的接触角处在8°~12°之间，因此本标准要求与二甲苯的接触角范围修改为：覆油、覆膜卡纸：（4~12）°，两种表面处理方式并不会有显著差异。 |
| 吸水性 | 无处理卡纸，因为自身并没有进行同覆膜卡纸、覆油卡纸相类似的表面处理工序。所以，吸水性较大，且与原纸本身相关，可由有关方协商决定，不做要求。 对于覆膜、覆油卡纸表面的处理可以一定程度上防止对于水在干燥过程中被卡纸吸收过快。 |
| 耐热性 | 覆油卡纸在表面处理过程中使用的UV油具有耐高温的特点，需要对其进行耐热性检验。其他两种卡纸不具备该性能。 |

6.4.5 技术指标的确定

根据上述分析结果，参考涂料相关产品的检验项目时的试验具体要求，以及标格达公司质检部门近年来的检验数据，再经工作组专家讨论、结合为满足涂料性能检验用的要求，尤其对直接影响涂料性能检验结果的一些关键指标。

确定了以下项目的技术指标，如表12所示。

表12 技术指标

| 项目 |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无处理卡纸（I型） | 覆膜卡纸（II型） | 覆油卡纸（III型） |  |
| 表面状态 |  |  |  | 平整、光滑，无变形、起皱、起泡、刮压痕等缺陷；黑色印刷区域无色差、重影、墨点、白班等缺陷 |  |  |  |
| 纸张厚度/mm |  |  | ≥ | 0.35 |  |  |  |
| 厚度均匀度/μm |  |  |  | 15 | 10 |  | 20 |
| 光泽（75°） |  |  |  | — | 95.0 ~ 99.0 |  |  |
| 三刺激值，Y |  | 白色区域 |  | 80 ± 2 |  |  |  |
|  |  | 批次间白色区域差异 |  | ≤1 |  |  |  |
|  |  | 黑色区域 |  | ≤1 |  |  |  |
| 接触角，θ/° | ≤ | 水 |  | — | 80~ 90 |  | 80~ 90 |
|  |  | 二甲苯 |  | — | 4~ 12 |  | 4~ 12 |
| 吸水性/（g/m2） |  |  | ≤ | — | 5.00 |  | 5.00 |
| 耐热性（130℃，2h） |  |  |  | — | — |  | 卷翘后能恢复，无发黄等缺陷 |

7、主要试验（或验证）的分析、综述报告、技术经济论证、预期的经济效果

7.1对重要步骤过程的分析（科学性、先进性、可操作性、协调性、适用性）

模拟实际需要，设计试验项目、确定指标，考虑试验方法步骤实际应用情况，做到科学性、先进性、可操作性。

本标准技术要求的检测尽量采用国内或行业普遍采用的试验方法，有选择性地参考其他行业的试验方法，采用科学的试验方法与检测手段，对验证过程进行系统分析。同时，本标准考虑到各个需求群体的不同实际情况，采用了可操作性比较强的试验方法与措施， 兼顾性能保证及方法可控，适用于不同需求群体。

7.2 技术经济论证[调查研究（生产量、出口量、创汇）

市面上专业生产涂料性能测试卡纸的企业众多，且行业中的相关企业对其需求较大。另一方面，该底材拥有较大的使用价值，可以直接影响建筑涂料生产企业的相关产品的配方设计、应用和推广，减少了不同机构及机构与企业，企业与用户之间的纠纷。

7.3 预期达到的经济效果

1）产业化情况

制定标准是一项公益性事业，本标准的制定会进一步推动检验人员对标准化底材的重视、涂料检测技术的标准化与进步，引导涂料生产企业的健康有序发展。本标准的制定可供各建筑涂料用户、建筑涂料生产厂家和检验机构参考和使用。因此，本标准的顺利实施将为建筑涂料生产企业及各级各类用户提供产品质量的考察依据，规范和促进建筑涂料行业的发展。其价值主要体现在社会效益上。

2）推广应用论证

随着国家提倡的高质量发展，对产品性能评估的标准化和科学性也越来越收到相关人员的重视。标准化意味着检验的每一个步骤、每一个细节均需统一和标准化，也只有这样，科研人员和用户才能正确、科学地评估其产品的性能，从而根据性能应用在不同的场合，避免造成材料损失和不必要的浪费。该标准的制定及推广，不仅提高建筑涂料生产企业的工作效率，还对科学推广、合理应用建筑涂料有着积极的作用，一定能取得广泛的社会效益。

8、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况（一致性程度、 标准水平、对标情况）

目前，仅查询到标准GB/T 23981.1 《色漆和清漆遮盖力的测定第 1部分：白色和浅色漆对比率的测定》有针对测试用卡纸的反射率做要求，未查询到其他国内外标准对涂料测试用卡纸做其他要求。

本标准是建立主要是根据涂料性能检测时，对影响测试结果的基材的关键性能做了特殊的规定。以保证得到重复性和再现性强的试验结果。

本标准还参考了部分国内建材行业中类似应用区域的产品要求，同时结合目前我国国内涉及建筑涂料性能检验用底材的技术规范以及行业现状和发展趋势来制定的。目前，仅查询到标准GB/T 23981.1 《色漆和清漆遮盖力的测定第 1部分:白色和浅色漆对比率的测定》有针对测试用卡纸的反射率做要求，未查询到其他国内外标准对涂料测试用卡纸做其他要求。

本标准是建立主要是根据涂料性能检测时，对影响测试结果的基材的关键性能做了特殊的规定。以保证得到重复性和再现性强的试验结果。

本标准还参考了部分国内建材行业中类似应用区域的产品要求，同时结合目前我国国内涉及建筑涂料性能检验用底材的技术规范以及行业现状和发展趋势来制定的。

9、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准是涂料性能检测领域国内首次制定的针对测试用卡纸的产品标准，尚未查询到国内外有相关的适用于本标准范围所涵盖的产品的标准，与现行相关的法律、法规、规章及行业相 关标准并无矛盾或冲突，对于促进该领域技术进步、引导行业健康有序发展非常必要。

10、重大意见分歧的处理依据和结果

无。

11、采标情况说明

无。

12、贯彻标准的措施建议

本标准预计于2024年初进行发布，2024年实施，发布后由标准归口单位中国涂料工业协会负责组织进行宣贯，措施建议如下：

（1）标准正式发布后，中国涂料工业协会及时在协会网站、全国团体标准信息平台等媒介平台上多方位进行公布、宣传。

（2）由标准归口单位中国涂料工业协会组织标准宣贯培训，邀请标准主要起草人员进行主讲，现场答疑。

13、废止现行相关标准的建议

无。

14、其他应说明的事项

无。